Блок антенный СДВ-Р-ШПаспортТСЮИ.464659.110 ПСТСЮИ.464659.110

| Общество с ограниченной ответственностью «ШИВА НЕТВОРК» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждено ТЕНШ.467883.02 ПС-ЛУ |  |  |  |
| СЕРВЕР ВРЕМЕНИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ QUANTUM-GRAND MINI |  |  |  |
| Паспорт |  |  |  |
| ТЕНШ.467883.02 ПС |  |  |  |
| Исполнение QUANTUM-; -; -; - PCI. |

|  |  |  |  |  | ТЕНШ.467883.02 ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Миронов |  |  | Сервер времени специализированный. Quantum-Grand Mini Паспорт |  | Лит. |  |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  | Терентьева-Руденко |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 19 |
| Норм. кконконтр. |  | Михайлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перв. примен. | ТЕНШ.467883.02 |
| --- | --- |
| Справ. № |  |

Нач.ОТК

Основные сведения и технические данные

Наименование: сервер времени специализированный Quantum-Grand Mini.

Обозначение: ТЕНШ.467883.02.

Заводской/серийный №: ________.

Дата выпуска: ____.____.________.

Вариант исполнения.

Вариант исполнения указывается на титульном листе паспорта.

Перед началом эксплуатации сервера времени Quantum-Grand Mini (далее – Изделие) необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией.

Настоящий паспорт должен находиться в отделе, ответственном за эксплуатацию изделия.

Поставка, гарантийное и сервисное обслуживание, ремонт изделия осуществляется компанией ООО «ШИВА НЕТВОРК», 109028, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 2, помещ. 1/13, почта: shiwanetwork@qmail.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделие предназначено для обеспечения высокоточной синхронизации временных параметров в критически важных инфраструктурах связи и сетях передачи данных. Устройство разработано для работы в качестве источника эталонного времени, совместимого с современными стандартами сетевой синхронизации, и поддерживает бесшовную интеграцию сигналов NMEA (National Marine Electronics Association) и 1PPS (один импульс в секунду) без необходимости установки сторонних драйверов. Это позволяет использовать сервер на платформах x86_64 и ARM, обеспечивая гибкость в построении систем временной синхронизации для обеспечения высокоточной синхронизации временных параметров в критически важных инфраструктурах связи и сетях передачи данных. Устройство разработано для работы в качестве источника эталонного времени, совместимого с современными стандартами сетевой синхронизации, и поддерживает бесшовную интеграцию сигналов NMEA (National Marine Electronics Association) и 1PPS (один импульс в секунду) без необходимости установки сторонних драйверов. Это позволяет использовать сервер на платформах x86_64 и ARM, обеспечивая гибкость в построении систем временной синхронизации.

Области применения.

- Телекоммуникационные сети:

- Синхронизация сетей SONET/SDH Stratum 3E для обеспечения стабильности тактовой частоты;

- Поддержка базовых станций 4G/5G (RRH, DU), где требуется точность временных меток для координации сигналов;

- Синхронизация маршрутизаторов и коммутаторов операторского класса, включая IEEE 1588-совместимые устройства (граничные часы, прозрачные часы, гроссмейстеры).

- Промышленные и корпоративные системы:

- Интеграция в системы управления энергетикой, транспортом и финансами, где критична точность временных меток;

- Обеспечение синхронизации для дисциплинированных GNSS-модулей, используемых в системах навигации и мониторинга.

- Геолокационные и спутниковые системы:

- Работа с несколькими GNSS-системами (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, IRNSS) для повышения отказоустойчивости и точности позиционирования.

Универсальность устройства позволяет использовать его как в стационарных серверных стойках, так и в мобильных системах, требующих автономной работы.

- ОПИСАНИЕ

Изделие выполнено в компактном корпусе форм-фактора 1U (высота 44,5 мм) с шириной 9,5 дюймов, что соответствует требованиям к размещению в стандартных 
19-дюймовых стойках. Для адаптации к различным условиям монтажа предусмотрены дополнительные крепежные элементы, расширяющие размер корпуса до стандарта 19 дюймов. Возможна настольная установка или интеграция в одну ячейку 1U с модулями расширения.

Функционально изделие разделено на две ключевые части:

- Полезная нагрузка – формирование эталонного времени с наносекундной точностью.

- Локальный генератор (кварцевый, рубидиевый или атомный стандарт) управляет интерполяцией между сигналами PPS, принимаемыми от GNSS-приемника. Это позволяет поддерживать высокую точность даже при временных потерях спутникового сигнала.

- GNSS-приемник обеспечивает синхронизацию с несколькими спутниковыми группировками, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS и IRNSS.

- ARM-процессор с фильтрами и алгоритмами коррекции ошибок выполняет обработку сигналов, маркировку времени и управление синхронизацией.

- Доставка времени – передача временных меток через поддерживаемые протоколы и интерфейсы.

- Реализация протоколов IEEE 1588 (PTP), NTP/SNTP, TOD, NMEA обеспечивает совместимость с различными сетевыми архитектурами.

- Физические интерфейсы включают Ethernet (RJ-45), SMA-разъемы для сигналов 1PPS, 10 МГц и Synch, HDMI, а также USB type A.

- Встроенный веб-интерфейс и терминальное управление позволяют удаленно настраивать параметры синхронизации и мониторить статус устройства.

Для реализации механизма хранения времени используются встроенные часы на основе различных генераторов в том числе атомных стандартов, многоканального 
ГНСС-приемника и процессором с ARM-ядром.

Конструкция сервера предусматривает защиту от помех, включая автоматическую блокировку при подмене GNSS-сигнала, и оптимизирована для работы в широком диапазоне температур.

Рисунок 1 - Внешний вид изделия

Варианты поставки

| Quantum- | Q(R) |  |  | – | 01(02-03) |  | – | N(A-D) 1(2-6) |  | – Grand mini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение хранителя: Q - Кварцевый R - Рубидиевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядковый номер разработки модуля хранителя времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип антенны ГНСС, кабель с грозозащитой: N - поставляется без кабеля, грозозащиты и антенны A – ГНСС антенна ТЕНШ.464349.01 B – ГНСС антенна ТЕНШ.464349.02 C – ГНСС антенна ТЕНШ.464349.03 D – ГНСС антенна ТЕНШ.464349.04 1 – 5 метров 2 – 10 метров 3 – 15 метров 4 – 20 метров 5 – 30 метров 6 – 40 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2 – Обозначение Изделия при поставке

Примечание: Вариант поставки указывается на титульном листе Паспорта.

В состав изделия входит управляющая плата, приёмник навигационный, модуль хранителя времени или рубидиевый стандарт и антенна ГНСС.

Настройка изделия может быть произведена удаленно с помощью терминала и встроенного WEB-интерфейса.

ГНСС антенны

ГНСС антенны обеспечивают приём сигналов от всех основных спутниковых систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS, SBAS и L-Band. Они обладают высокой защитой от помех и обеспечивают надёжный фазовый центр даже при работе на малых высотах.

| ТЕНШ.464349.01 | ТЕНШ.464349.03 |
| --- | --- |
| ТЕНШ.464349.02 | ТЕНШ.464349.04 |

Рисунок 3 – Внешний вид антенн

- Характеристики

Протоколы и интерфейсы

- Сетевые протоколы: IEEE 1588v2 (PTP), NTP, SNTP, TOD, NMEA 0183, SSH, HTTP/HTTPS, SNMP, MMS (IEC 61850), PRP.

- Физические интерфейсы:

- Ethernet: 2 порта RJ-45 для резервирования;

- SMA-разъемы:

- ANT – для подключения антенны ГНСС;

- Synch In/Out (1 Гц);

- PPS In/Out (1 Гц);

- 10 МГц In/Out;

- HDMI;

- 2 порта USB type A.

Электропитание

- Потребляемая мощность: не более 30 Вт;

- Сеть переменного тока: (210 – 230) В, 50 Гц;

- Постоянное напряжение:

- От 18 до 36 В (два клеммных входа для резервирования);

- 48 В (отдельный режим, реализованный аппаратно);

Примечание – Два клеммных входа предназначены для резервирования питания в диапазоне 
18–36 В (например, подключение двух независимых источников 24 В параллельно). Однако в данном устройстве предусмотрена возможность суммирования напряжений: при подаче 24 В на оба входа формируется выходное напряжение 48 В, что реализовано через внутреннюю схему преобразования.

Важно – Такая схема работы требует строгого соблюдения инструкций производителя. Несанкционированное суммирование напряжений (например, подача разных значений на входы) может привести к повреждению устройства. Рекомендуется ознакомиться с технической документацией для подтверждения совместимости с вашей энергосистемой.

Точность синхронизации

- По сигналу 1PPS от GNSS: 50 нс (RMS);

- По внешнему генератору: 5 нс (RMS)

Параметры сигналов

- входные:

- 1PPS (1 Гц) и Synch:

- сопротивление нагрузки – 50 Ом;

- полярность импульса положительная;

- длительность импульса на уровне 0,5 в пределах (100-0,01) мс;

- длительность фронта на уровне 0,1 – 0,9 не более 10 нс;

- уровень логической единицы не менее 2,0 В и не более 5 В;

- уровень логического нуля не более 0,4 В.

- 10 МГц:

- сопротивление нагрузки – 50 Ом;

- уровень логической единицы не менее 2,0 В и не более 5 В;

- уровень логического нуля не более 0,4 В;

- суммарное отклонение ДЗЧ за 1 ч не более 1∙10-9.

- выходные:

- 1PPS (1 Гц) и Synch:

- сопротивление нагрузки – 50 Ом;

- полярность импульса положительная;

- длительность импульса на уровне 0,5 в пределах 100 мс;

- длительность фронта на уровне 0,1 – 0,9 не более 1 нс;

- уровень логической единицы не менее 2,0 В и не более 5 В;

- уровень логического нуля не более 0,4 В.

- 10 МГц:

- сопротивление нагрузки – 50 Ом;

- уровень логической единицы не менее 2,0 В и не более 5 В;

- уровень логического нуля не более 0,4 В.

Дополнительные характеристики

- режим автоматической блокировки при подмене сигнала ГНСС;

- встроенный самоконтроль с диагностикой работоспособности;

- работа от внутреннего или внешнего генератора;

- индикатор питания;

- среднее время восстановления (при наличии приема сигнала ГНСС) 10 мин;

- работа через сервис мониторинга SHIWA TIME или в автономном хранении в зависимости от выбранного исполнения хранителя с характеристиками, представленными в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – характеристики хранителя

| Исполнение | QUANTUM-Q-01 | QUANTUM-Q-02 | QUANTUM-Q-03 | QUANTUM-R-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотная стабильность | ±5,00E-9 (±5 ppb) [-40...+85°C] | ±2,50E-8 (±25 ppb) [-40...+85°C] | ±5,00E-10 (±0,5 ppb) [-40...+85°C] | ≤1,00E-10 (±0,1 ppb) [-10...+75°C] ≤5,00E-10 (±0,5 ppb) [-40...+75°C] |
| Частотный дрейф (за сутки) | ±7,00E-10 (±0,7 ppb) | ±2,00E-9 (±2 ppb) | ±2,00E-11 (±0,02 ppb) | <1,00E-12 (±1 ppt) |
| Старение за 1 год | ±8,00E-8 (±80 ppb) | ±1,00E-6 (±1 ppm) | ±2,50E-8 (±25 ppb) | <5,00E-10 (±0,5 ppb) |
| Точность частоты (долгосрочная) | ±4,60E-6 (±4,6 ppm) [за 20 лет] | ±4,60E-6 (±4,6 ppm) [за 20 лет] | ±25,00E-8 (±250 ppb) [за 10 лет] | <1,00E-12 [за 20 лет] |
| Среднеквадратичное отклонение | 1,50E-11 (τ=10 с) | <1,00E-10 (τ=1 с) | (3–5)E-12 (τ=1–100 с) | <1,00E-12 (τ=1 с) |
| Изменение времени за 24 часа | — | — | ≤1,5 мкс | <250 нс |
| Фазовый шум (дБн/Гц @ 10 кГц) | -152 | -152 | -150 | -140 |
| Срок службы (лет) | 20 | 20 | 10 | 20 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -40...+85 | -40...+85 | -40...+85 | -40...+75 |
| Время прогрева (с) | 150 | 180 | 180 | <480 |

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Комплектность

Сведения о комплектности изделия приведены в таблице 4.1.

Комплект поставки оборудования определяется при заключении контракта на поставку.

Таблица 4.1

| № п.п | Наименование | Кол. | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер времени специализированный Quantum-Grand Mini: |  |  |
| 1.1 | - хранитель QUANTUM-___-_____ | 1 |  |
| Антенно-фидерные устройства |  |  |  |
| 2 | ГНСС Антенна _____ |  |  |
| 3 | Кабель антенный TNC-SMA, ____ м |  | – |
| 4 | Грозозащитный элемент TNC-GD-2.5 |  | – |
| Документация |  |  |  |
| 5 | Паспорт | 1 | – |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 | – |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 7 | Комплект монтажных частей | 1 | – |
| 8 | Упаковка | 1 | – |

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)

Ресурсы, сроки службы и хранения

Срок службы с момента приемки представителем ОТК на предприятии-изготовителе:

- 20 лет для исполнений с хранителями QUANTUM-Q-01, QUANTUM-Q-02 и QUANTUM-R-01;

- 10 лет для исполнений с хранителями QUANTUM-Q-03.

Наработка на отказ не менее 100 000 часов.

Указанные срок службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

Гарантии изготовителя (поставщика).

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие требований технических условий Изделия при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 (один) год с момента ввода изделия в эксплуатацию или продажи потребителю.

Гарантийный срок хранения, предшествующий гарантийному сроку 
эксплуатации – 2 (два) года с момента приемки изделия на предприятии-изготовителе (поставщик) до ввода изделия в эксплуатацию или продажи потребителю.

Предприятие изготовитель (поставщик) в пределах срока действия гарантий поставщика производит безвозмездное восстановление изделия в случае возникновения отказов и неисправностей не по вине потребителя.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание изделия номеру, указанному в паспорте.

Наличие явных или скрытых механических повреждений изделия, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к изделию данного типа.

Наличие внутри корпуса изделия посторонних предметов, независимо от их природы.

Отказ изделия, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Установка и запуск изделия несертифицированным персоналом.

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

свидетельство об упаковывании

Упаковка изделия осуществляется согласно требованиям, предусмотренным в документации на упаковку Изделия.

Свидетельство о приемке

Сервер времени специализированный Quantum-Grand Mini ТЕНШ.467883.02 
№  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

| Руководитель предприятия |  |  |  |  |  |  | ТЕНШ.467883.02 ТУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | обозначение документа, по которому производится поставка |  |  |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  | год, месяц, число |  |  |

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте

Сведения о проведении ремонтных работ приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Сведения о проведении ремонтных работ

| Дата сдачи в ремонт | Причина поступления в ремонт | Краткие сведения о ремонте (вид ремонта и описание) | Подпись лица, проводившего ремонт |
| --- | --- | --- | --- |

Свидетельство о приемке и гарантии

- Сервер времени специализированный Quantum-Grand Mini ТЕНШ.467883.02 № ________ после

|  | ремонта на |  |
| --- | --- | --- |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |

принято в соответствии с требованиями технических условий на Изделие и признано годным для __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ресурс изделия до очередного ремонта

параметр, характеризующий наработку

в течение срока службы ____ лет, в том числе срок хранения ____ лет в ____________________.

- условия хранения

- Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и хранению

Требования к условиям эксплуатации

Предельно допустимые значения внешних воздействующих факторов при эксплуатации блока приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Предельно допустимые значения внешних воздействующих факторов

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура хранения повышенная кратковременная, С, не более | 70 |
| Температура хранения пониженная кратковременная, С, не менее | минус 50 |
| Рабочая повышенная, С, не более | плюс 55 |
| Рабочая пониженная, С, не менее | минус 40 |
| Повышенная относительная влажность среды при температуре 45 С, %, не более | 85 |
| Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) | 8,4∙104 (630) |
| Повышенное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) | 107 (800) |
| Синусоидальная вибрация на одной частоте в течении 30 мин: амплитуда ускорения в диапазоне частот (20–30) Гц, м/с2 (g), не более | 19,6 (2) |

Транспортирование

Транспортирование изделия производят в штатной упаковке при температуре от минус 50 °С до 50 °С всеми видами транспорта в условиях, исключающих прямое попадание атмосферных осадков:

- железнодорожным – на расстояние не более 10 000 км со скоростями, допустимыми на железнодорожном транспорте;

- морским, речным;

- воздушным – в герметизированных кабинах на высотах до 10 000 м;

- автомобильным – на расстояние до 1 000 км по шоссейным дорогам со скоростью, регламентируемой правилами дорожного движения, и до 200 км со скоростью, не превышающей 20 км/ч, по грунтовым дорогам.

Хранение

Изделие должно храниться в штатной упаковке в отапливаемом хранилище при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % в течение всего гарантийного срока хранения. Наличие в воздухе паров агрессивных веществ не допускается.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие после выработки технического ресурса подлежит утилизации в соответствии с установленными регламентами страны эксплуатанта.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель-ного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |