Блок антенный СДВ-Р-ШПаспортТСЮИ.464659.110 ПСТСЮИ.464659.110

| СЕРВЕР ВРЕМЕНИ QANTUM-PCIe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заводской № _________ Договор (контракт) № _______________ Год выпуска _______ Паспорт |  |  |  |

|  |  |  |  |  | ХХХХ.464659.175 ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Зам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Миронов |  |  | Сервер времени Qantum-PCIe Паспорт |  | Лит. |  |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 16 |
| Нач. лаб. |  | Михайлов |  |  |  |  | SHIWA NETWORK |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перв. примен. |  |
| --- | --- |
| Справ. № |  |

Зам. гл .констр. изделия                         Нач. ОТК                                     Нач. ОН

Основные сведения и технические данные

1.1 Перед началом эксплуатации сервера времени QANTUM PCIe (далее – Изделие) необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией.

1.2 Настоящий паспорт должен находиться в отделе, ответственном за эксплуатацию изделия.

1.3 Изделие изготавливается по заказу компании ООО «ШИВА НЕТВОРК».

1.4 Поставка, гарантийное и сервисное обслуживание, ремонт изделия осуществляется компанией ООО ШИВА НЕТВОРК», 109028, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 2, помещ. 1/13.,Тел:+7(911)116-02-49,  почта: shiwanetwork@qmail.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Изделие является сервером точного времени PTP/NTP уровней Stratum 1, 2.

Изделие предназначено для приёма эталонных сигналов от глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) и/или от внешнего источника (линии передачи) в целях формирования и дальнейшей передачи сигналов времени и частоты в разных последовательностях, кодах и протоколах (PTP, NTP, SNTP, IRIG, TOD, 1PPS, 10МГц и др.) приемной аппаратуре разных систем и сетей (LAN/WAN/MAN, DAB/DVB, SDH, NGN, 4G LTE, 5G, WiMAX, АСУ ТП, АСКУЭ, АИИС КУЭ, РЗА, ПА и пр.).

2.2 Изделие позволяет превратить любую машину x86 с сетевой картой, способной к аппаратной отметке времени, в устройство синхронизации времени уровня Stratum 1, 2.

2.3 Область применения: для использования в локально-вычислительных/компьютерных сетях, центрах управления и обработки данных, автоматизированных системах управления, автоматики, сетях электросвязи, энергетических комплексах, промышленном производстве, системах безопасности и видеонаблюдения, метрологических комплексах, а также в иных областях, где необходима частотно-временная синхронизация сетевого и клиентского оборудования.

- ОПИСАНИЕ

3.1 Изделие выполнено в форум-факторе PCIe-карты для монтажа в сервера потребителя.

Форм-фактор - Стандартная карта PCIe с пассивным охлаждения размером один слот.

Функционал изделия разделен на две основные части: полезная нагрузка и доставка.

Полезная нагрузка — это точное время, которое, по сути, представляет собой систему интерполяции, управляемую локальным генератором для создания измерения времени с точностью наносекунды между последовательными сигналами PPS, принимаемыми приемником GNSS.

Для реализации механизма хранения времени мы используем встроенные атомные часы на основе различных генераторов в том числе атомных стандартов, многоканальный ГНСС-приемник и программируемую ПЛИС (FPGA) см. рисунок 1.

Задача механизма времени заключается в интерполяции последовательных сигналов PPS с наносекундной точностью. Приемник GNSS также обеспечивает ToD в дополнение к сигналу 
1 PPS. В случае потери приема GNSS механизм определения времени полагается на текущую синхронизацию атомных часов на основе усредненного набора последовательных импульсов PPS.

Основная логика механизма времени реализована на ПЛИС карты времени, включающей в себя различные фильтры, механизмы синхронизации, проверку ошибок, отметку времени и подсистемы, связанные с PCIe.

Рисунок 1 - Структурная схема сервера времени

Рисунок 2 - Внешний вид сервера

3.2 В состав изделия входит управляющий материнская плата (HW) с набором расширяемых интерфейсных плат: приемник ГНСС, платы генератора, платы ПЛИСС. Управляющая материнская PCIe плата работает под управление ПЛИС и совместима с операционной системой семейства (ОС) LINUX.

Настройка изделия может быть произведена удаленно с помощью терминала и встроенного WEB-интерфейса.

3.3 ГНСС приемник

Базовыми приемниками ГНСС, поставляемыми с изделием, являются модули u-blox. Возможна установка любого другого приемника при условии, что он обеспечивает вывод PPS и TOD в любом подходящем формате.

Базовый модуль изделия: модуль времени ГНСС - U-blox NEO-M9N

Рисунок 3 – ГНСС модуль

Продвинутые возможности обнаружения подмены, спуффинга и помех, обеспечивают сохранность и неизменность ваших данных о местоположении и времени.

Фильтр SAW в сочетании с усилителем входного сигнала (LNA) в радиочастотном спектре интегрирован в модуль ГНСС. Такая конфигурация позволяет изделию нормально функционировать даже при сильных радиочастотных помехах, например, когда модем для сотовой связи расположен рядом с модулем.

Прием сигналов ГНСС осуществляется на отдельную всепогодную наружную антенну, подключаемую к Изделию коаксиальным антенным кабелем.

3.4 Хранитель (Плата генератора)

3.4 Технические параметры:

- приемник: ГЛОНАСС/GPS/ВЕIDOU, выбор режима приема/приоритета (возможность установки в изделие до 2 приемников одновременно)

- протоколы времени: РТР, NТР, IRIG, ТOD, NMEA

- интерфейсы:

- PCIe -1

- PCIe x1 (18 контактов) поколения 2.0 или выше в форм-факторе x4. Предоставляет доступ к устройству PHC в Linux (/dev/ptpX), а также к PPS (/dev/ppsY)

- Выходные: PPS / 10МГц 50 Ом (SMA) – перестраиваемые 4 шт;

- Входные:

  - PPS/10МГц 50 Ом (SMA) – перестраиваемые 4 шт;

  - Разъём антенны 50 Ом (SMA) – 2 шт.

- Вход-выход: IRIG-B, 50 Ом SMA;

- Вход-выход: DCF77, 50 Ом SMA.

Примечание: изделие имеет 4 разъема SMA, которые могут быть сконфигурированы как выходы для различных устройств, таких как 10 МГц, PHC, MAC, GNSS, GNSS2, IRIG, DCF для вывода и 10 МГц, PPS1, PPS2, TS1, TS2, IRIG, DCF для ввода.

- внутренний генератор: OСXO, TCXO, Рубидий, Цезий;

- порт управления: UDP, Usb, PCIe;

- средняя наработка на отказ, час, не менее 50 000;

- среднее время восстановления (при наличии приема сигнала ГНСС), мин, 10;

- наличие драгоценных металлов - нет;

- категория места размещения (климатического исполнения) УХЛ4.1;

- условия применения: диапазон температур воздуха, 0С, -20...+65.

- влажность воздуха при температуре 25C, %, не более, 80.

- потребляемая мощность, не более 36 Вт

3.5 Варианты исполнения

Таблица 3.1

| Наименование | Тип опорного генератора | Примечание |
| --- | --- | --- |
| QANTUM-O | Термокомпенсированный кварц |  |
| QANTUM-T | Термостатированный кварц |  |
| QANTUM-R | Рубидиевый |  |
| QANTUM-C | Цезиевый |  |

Примечание: Вариант поставки указывается на титульном листе Паспорта.

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Комплектность

Сведения о комплектности изделия приведены в таблице 4.1.

Комплект поставки оборудования определяется при заключении контракта на поставку.

Таблица 4.1

| № п.п | Наименование | Кол. | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер времени QANTUM-PCIe: |  |  |
|  | - QANTUM-O | 1 |  |
|  | - QANTUM-T | 1 |  |
|  | - QANTUM-R | 1 |  |
|  | - QANTUM-C | 1 |  |
| 2 | Антенна приема ГНСС с 5 метров с SMA разъемом | 1 |  |
| Кабели антенные соединительные |  |  |  |
| 1 | Кабель антенный соединительный РК 50-7-311 с установленными разъёмами N – N (длина определяется при заказе) | 1 |  |
| 2 | Кабель антенный соединительный РК 50-7-11 с установленными разъёмами N – N (длина определяется при заказе) | 1 |  |
| 3 | Кабель антенный соединительный РК 50-4,8-32 с установленными разъёмами N – N (длина определяется при заказе) | 1 |  |
| Документация |  |  |  |
| 1 | Паспорт | 1 |  |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Грозозащита |  |  |  |
| 1 | Грозозащитный элемент Р8АХ09 N/MF | 1 |  |
| 2 | Грозозащитный элемент N-712Q | 1 |  |
| Монтажные принадлежности |  |  |  |
| 1 | Кронштейн для установки антенного блока универсальный | 1 |  |

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)

Ресурсы, сроки службы и хранения

Срок службы – 10 лет с момента приемки представителем ОТК на предприятии-изготовителе.

Указанные срок службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

Гарантии изготовителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие требований при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации – пять лет с момента ввода блока в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения, предшествующий гарантийному сроку эксплуатации – три года с момента приемки изделия на предприятии-изготовителе.

Предприятие изготовитель (поставщик) в пределах срока действия гарантий поставщика производит безвозмездное восстановление блока в случае возникновения отказов и неисправностей не по вине потребителя.

| Главный конструктор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

консервация

Консервация изделия осуществляется по ГОСТ

Консервация установленного изделия в аппаратуру потребителя осуществляется в составе аппаратуры потребителя согласно требованиям, предусмотренным в документации на упаковку соответствующей аппаратуры.

свидетельство об упаковывании

Упаковка изделия осуществляется согласно требованиям, предусмотренным в документации на упаковку соответствующей аппаратуры.

Свидетельство о приемке

Qantum-PCIe XXX.464659.175  №  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для __________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

| Руководитель предприятия |  |  |  |  |  |  | 2789.Qantum-PCIe ТУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | обозначение документа, по которому производится поставка |  |  |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  | год, месяц, число |  |  |

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Движение при эксплуатации

Сведения о движении изделия при эксплуатации приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

Ремонт и учет работы по бюллетеням

Краткие записи о произведенном ремонте

- Блок PCIe XXX.464659.175  №

предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о производственном ремонте

|  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |
| --- | --- |

Данные приемо-сдаточных испытаний

Свидетельство о приемке и гарантии

- Блок PCIe XXX.464659.175  №   после

|  | ремонта на |  |
| --- | --- | --- |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |

принято в соответствии с требованиями технических условий XXX.464659.175 ТУ и признано годным для ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ресурс изделия до очередного ремонта

параметр, характеризующий наработку

в течение срока службы ____ лет, в том числе срок хранения ____ лет в ___________________________ .

- условия хранения

- Исполнитель ремонта гарантирует соответствие блока антенного PCIe требованиям технических условий XXX.464659.175 ТУ при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и хранению

Требования к условиям эксплуатации

Предельно допустимые значения внешних воздействующих факторов при эксплуатации блока приведены в таблице 11.1.

Таблица  11.1 – Предельно допустимые значения внешних воздействующих факторов

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды: |  |
| предельная повышенная, С, не более | 70 |
| рабочая повышенная, С, не более | 55 |
| рабочая пониженная, С, не менее | минус 20 |
| предельная пониженная, С, не менее | минус 55 |
| Повышенная относительная влажность среды при температуре 35 С, %, не более | 90 |
| Синусоидальная вибрация: амплитуда ускорения в диапазоне частот (1–80) Гц, м/с2 (g), не более | 40 (4) |
| Механические удары многократного действия: пиковое ударное ускорение, м/с2 (g), не более длительность действия ударного ускорения, мс | 150 (15) 5 - 15 |
| Механические удары одиночного действия: пиковое ударное ускорение, м/с2 (g), не более длительность действия ударного ускорения, мс | 1000 (100) 1 – 5 |

Степень защищенности соответствует стандарту IP-11 для встраиваемых систем.

Транспортирование

Разрабатываемая аппаратура допускает её транспортирование всеми видами транспорта, оговоренными ГОСТ РВ 0009-001-2019. Условия транспортирования – средние. Транспортирование должно осуществляется согласно соответствующим разделам руководства по эксплуатации головного изделия.

Авиатранспортирование должно проводиться на высотах до 10000 м в
условиях, исключающих прямое попадание атмосферных осадков.

Условия транспортирования железнодорожным, речным, воздушным и автомобильным видами транспорта в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения в неотапливаемых хранилищах в соответствии с ГОСТ В 9.003-80.

Хранение

Блок должен храниться в штатной таре в отапливаемом хранилище при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % в течение всего гарантийного срока хранения в соответствии с ГОСТ В 9.003-80. Наличие в воздухе паров агрессивных веществ не допускается. При необходимости сроки хранения могут быть увеличены по согласованию с предприятием-изготовителем, при этом консервация и упаковка должны соответствовать ГОСТ РВ 0009-001-2019, ГОСТ 9.014-78, ГОСТ РВ 0020-39.309-2019 и конструкторской документации на упаковку.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Блок PCIe после выработки технического ресурса подлежит утилизации с извлечением драгоценных металлов и сплавов и сдачей лома, отходов цветных металлов и сплавов государству в установленном порядке.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель-ного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |